ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación se describen las especificaciones técnicas que deben observarse en la adquisición de una Ambulancia Tipo 2, con su respectivo equipamiento.

A) Especificaciones y componentes que deben de cumplir cada uno de los Móviles:

Cada una de los móviles deberán observar las siguientes características y especificaciones Técnicas:

- La Unidad Tipo Furgón Integral Metálico con techo elevado, deberá ser de producción del año 2004/05 de “última generación”

- Motorización: mínimo 2.4L  Diesel, con potencia no menor a 95 CV.

- Dimensiones Generales:

- Largo: requerimiento mínimo y máximo es 5.300 mm y 6.000 mm. respectivamente.

- Ancho: El ancho requerido es entre 1.900 mm. y 2.000 mm.

- Alto: El vehículo debe tener entre  2.300 mm. Y 2650 mm.

- Volumen de carga: como mínimo 10,5 m3 sin equipamiento.

- Dirección: Hidráulica o asistida

- Frenos: Disco-disco o disco- tambor

- Tracción: 4 x 2

- Espejos laterales

- Dos faros rompe niebla

- Alarma completa, con cierre centralizado de puertas.

- Protector del motor: por temperatura, presión de aceite y fallas en el circuito eléctrico.

- Radio Stereo.

- Balizas reglamentarias.

- Paragolpe trasero con enganche para remolque. El enganche puede ser con bocha o pasante.

- Rueda auxiliar.

- Cubre rueda auxiliar forrada con  cuerina.

- Cricket compatible con el vehículo equipado.

- Llave para rueda.

- Pintura exterior del vehículo:

- Color de la carrocería: blanco

- Rotulación: definida por el Contratante.

- Reflector Buscapersonas: de 120 a 150 vatios, conectado a encendedor de 12 volts.

Detalle y Especificaciones del Equipamiento de cada uno de los Móviles

# A continuación se detalla los requerimientos del equipamiento para el móvil:

- Aislamiento termoacústico en poliuretano expandido al interior del furgón.

- Revestimiento interior en plástico fibra de vidrio reforzado (PFVR) color blanco de: piso antideslizante (incluido compartimiento de tablas de raquis), laterales, tapas de puerta y techo (batea perimetral para evitar filtraciones) “compuesto por material aséptico”

- Tabique divisorio en PFVR con paso entre la cabina y compartimiento sanitario.

- Instalación eléctrica e iluminación interior:

- independiente del vehículo,

- con cables antillamas,

- tomas de 12 Volts: - uno (1) con toma hembra encendedor, y dos (2) con jack , entre los cuales se incluye para incubadora de transporte - ;

- luces fijas y dicroicas, tipo quirófano, orientables.

- Iluminación Exterior: Faro trasero exterior orientado a compuerta trasera de 8 w mínimo; 8 luces perimetrales con acrílicos verdes (2 traseras y 4 laterales) y 2 con acrílicos blancos laterales.

- Barral de techo elíptico con sirena bitonal de 75 W, luz halógena y acrílicos verdes.

Se solicita que los oferentes cotizen obligatoriamente la provisión en uno de los vehículos de:

- Un (1) Convertidor de corriente de 12 volts, (c.c.) a 220 volts. (c.a. 50 Hz).

- Una (1) Batería de 12 volts , 90 amp/ h, libre de mantenimiento, exclusiva para el convertidor.

- Un (1) alternador adaptado para suministrar la potencia necesaria para cargar las 2 baterias.

- Dos (2) pasamanos de techo de acero inoxidable con porta sueros corredizos con fijación a los parantes de la carrocería.

- Asiento baulera en lateral derecho con tapa rebatible, con cinturones de seguridad para dos personas.

- Asiento butaca giratorio en cabecera de paciente con cinturón de seguridad.

- Asiento baulera individual en lateral izquierdo del compartimento con cinturón de seguridad.

- Camilla de ubicación central sobre compartimento para tabla de raquis, tipo Motuel (1.93 mts. x 0.60 mts.), articulada, acero inoxidable 316 AISI o aleación de aluminio, manillares móviles, respaldo reclinable, guía, anclaje, colchoneta y cintos de seguridad.

- Aire acondicionado doble (cabina y compartimento sanitario): con compresor potencia mínima S.D 510 con dos unidades forzadoras para cabina y compartimiento central respectivamente / Calefacción y ventilador en compartimento sanitario.

- Instalación, entre la pared de carrocería y el revestimiento interior de PFVR, de conductos de Oxígeno, desde los tubos de 3 mts3 hasta la ubicación del panel.  Los tubos de O2 van conectados a un panel que se encuentra en el lateral izquierdo, a media altura, cerca de la cabecera del paciente. La conexión va embutida en la pared del Furgón, y se deberá de construir en caños de cobre con soldadura de accesosios con plata industrial los extremos de conexión estaran provisto con acoples rápidos que permitan la desvianculación del tubo de oxígeno y/o del panel de la red de distribución .

- Panel de Oxigenoterapia: con ingreso de oxigeno desde los tubos de 3 m3 , con dos bocas de salida , una por caudal con flowmeter y pico toma goma universal y la otra salida con regulación de presión  con  manómetro de 0 a 5 Kg/ cm2 y toma goma universal.

- Dos (2) tubos de Oxígeno de 3 mts3:  Construidos en acero, sin costura , para transporte de gases permanente, de acuerdo con lo especificado por la NORMA IRAM 2526 . Cada uno de los tubos se deberá de proveer , con valvula reguladora de presión tipo REBRON o METAL PILAR , manometro de alta y baja y abrazadera de anclaje. En el movil se deberá de proveer una base para cada tubo, que permita la fijación transitoria del mismo en el lugar de uso .

- Un (1) tubo portátil ultraliviano de 1 m3 : Construido en aleación de acero , para transporte de gases permanete, de acuerdo con lo especificado por NORMAS IRAM. Se deberá de proveer, con valvula reguladora de caudal en litros/min, tipo REBRON o METAL PILART , y base para posicionar el mismo dentro del movil.

- Mueble de 3 o 4 estantes para almacenar material con ubicación y medidas a convenir con la empresa adjudicada.

- Todos los asientos deben estar tapizados en cuerina con textura mínima.

- Matafuego Triclase ABC de 2,5 Kg.

- Cubre alfombra.